# 关于医疗设备市场调研的公告

# 经医院研究决定，我院将对以下医疗设备（详见附表一）进行市场调研，了解相关产品的型号、性能、配置、价格等情况，请有相关产品及信息且具有合法合格资质的生产厂家在规定时间内按附件二要求将资料扫描为PDF文档格式发至邮箱 sjzsrmyycwc@126.com。

# 邮件名称及PDF文档名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。附件三《设备信息表》以Excel格式随报名资料同一邮件发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。

报名截止时间：2023年9月27日17:30

报名地址：石家庄市建华南大街365号  财务科

联系电话：69088317/69089409

财务科

2023年9月21日

附表一：《清单》

| 项目 编码 | 项目 名称 | 数量 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| G919-01 | 宫腔镜（等离子双极电切设备+电切镜1套+器械1套） | 2 | 诊疗项目：宫腔镜治疗 适用范围：异常子宫出血、子宫内膜增厚、子宫内膜息肉、子宫颈息肉、宫颈肌瘤、子宫粘膜下肌瘤、子宫异物等 基本功能：1.探查宫颈及子宫腔形态 - 2.治疗宫颈息肉及宫内病变等 - 3.宫腔镜（离子双极电切镜）：工作手件、内鞘、外 - 鞘、宫腔12度电切镜、电切环（环状电切环5根、针状点切环3根、球状电凝环2根） |
| G919-02 | 宫腔镜（检查镜） | 2 | 诊疗项目：宫腔镜检查 适用范围：异常子宫出血、子宫内膜增厚、子宫内膜息肉、子宫颈息肉、宫颈肌瘤、子宫粘膜下肌瘤、宫内异物等 基本功能：1.探查宫颈及子宫腔形态 2.检查镜：内鞘、外鞘、30度检查镜、双关节剪刀（每套配2把）、活检抓钳（每套配3把） |
| G919-03 | 宫腔镜（等离子双极电切镜+器械） | 4 | 诊疗项目：宫腔镜治疗 适用范围：异常子宫出血、子宫内膜增厚、子宫内膜息肉、子宫颈息肉、宫颈肌瘤、子宫粘膜下肌瘤、宫内异物等 基本功能：1.探查宫颈及子宫腔形态 2.治疗宫颈息肉及宫内病变等 - 3.宫腔镜等离子双极电切设备：宫腔镜等离子双极电 - 切主机 - 4.宫腔镜等离子双极电切镜：工作手件、内鞘、外 鞘、宫腔12度电切镜、电切环（环状电切环5根、针状点切环3根、球状电凝环2根） |
| G919-04 | 与迈瑞监护仪匹配的麻醉深度监测插件 | 16 | 诊疗项目：麻醉深度监测 适用范围：全身麻醉监控麻醉深度 基本功能：1.与迈瑞监护仪兼容 - 2.采集信息可传输至手麻系统 - 3.超强滤波功能：有效肌电、电刀干扰等过滤，保证数据来源的正确和准确，为正确的监测数值提供保证。 - 4.系统自检功能：主机、麻醉深度导联线、传感器顺序自检，提示。 - 5.BIS数值范围：0-100，实时监测记录，并显示同期脑电波形图。 |
| G919-05 | 输液输血加温仪 | 5 | 诊疗项目：血液加温 适用范围：临床血液加温、无菌液体、加温至人体正常体温供患者输注使用； 基本功能：1.开机自检：开机自检，用于检查报警器运作情况，无需单独设定； 2.温度可调范国： 33°C-40C，连续可调，温控精度：士1.0° C 3.屏幕监测数据至少包括：加热时间，设定温度，加热温度，故障信息; 4.预热时间：小于4分钟； 5.超温/低温保护：微电脑自动控温，独立超温/低温断电保护动停止加热， 6.具备高温危险、传感器故障、加温器件故障、温度失调低、温度失调高等声光报警功能； 7.耗材及兼容要求：无需使用专用耗材，适用医院常规输血输液器。 |
| G919-06 | 便携式呼吸机 | 1 | 诊疗项目：呼吸支持治疗 适用范围：麻醉病人，重症病人转用途中呼吸文持治疗。 基本功能：1.运行模式至少包括：AC, SIMV/PS, CPAP （NPPV/PPV） /PS,、送气方式至少包括：容量目标和压力目标。 2.最小潮气量≤50毫升，呼吸频率：≥1-60次/分，吸气时间设置范围：≥0.3-3秒;PEEP：≥0-25cmH20；吸气压力峰值：≥10-80 cmH20 3.流速范围：≥0-100升/分钟，气道内压力上限：20-100 cmH20，气道内压力下限：3-35 cmH20 4.高压氧源：≥42-66psig 低压氧源：具有≥3升供气储气囊。 5.吸人氧浓度调整范围： 21%-100%(高压氧源及低压氧源） 6.能实时监测工作环境大气压变化，自动补偿大气压力变化对呼吸容量影响，确保有效氧供。 7.内置充电电池，电池工作时间≥6小时 8.具有快速充电功能。 9.配置转运床固定架 |
| G919-07 | 便携式移动监护仪 | 1 | 诊疗项目：生命体征监护 适用范围：麻醉病人，重症病人转用途中生命体征监护。 基本功能：1.转运监护仪，满足麻醉及重症病人转运标准。 2.支特2通道有创血压及模拟输出/除颤同步。 3. 可提供≥25 种心律失常事件的分析。 4.可提供 ST 段分析，提供显示和存储ST 值和每个ST 的模板。 5. ≥5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。 6.坚固耐用，抗1.2 米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。 7. IP44 防尘防水，易清洁和适用医院内外不同临床救治环境。 8.内置DC电源接口，可以进行车载充电。 9.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。 10.心率测量范围：成人 15-300 bpm，小儿/新生儿 15-350 bpm。 11．具有多导心电监护算法，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。 12. IBP 测量范国：-50 - 360 mmHg， 支持实时 PPV 测量。 13.支持事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 14.适用于成人、小儿、新生儿的监测。 15.内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。 16.文持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2 通道体温。 17.提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。 18.≥48 小时全息波形回顾，≥120小时趋势数据回顾。 19.提供转运床固定配件。 |
| G919-08 | 肌松监测仪 | 1 | 诊疗项目：肌松监测 适用范围：全麻病人使用肌松药后肌肉松弛程度监测。 基本功能：1.可固定于手术床旁。 2.具有五种刺激方式：①单次刺激(STC）②四个成串刺激(TOF)③强直刺激 （TS）④强直刺激后计数（PTC）⑤双强直刺激 (DBS) 3.具有阻抗检测功能 4.具有传感器校准功能 5.具有外接电源可充电功能。一次充满电可持续使用不低于48小时。 |
| G919-09 | 电子可视喉镜 | 6 | 诊疗项目：气管插管 适用范围：全麻病人行气管插管、重症病人抢救、行呼吸机洽疔前的气管插管。 基本功能：1.与麻醉科现用耗材兼容。 2.主机屏幕≥2.5寸，显示分辦率≥640*480。 3.屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。 4.具备 USB、HDMI 等输出方式，可连接外接显示设备实时传输影像,实现双屏显示。 5.主机内置多媒体系统，可一键拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。 6.具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。 7.内置电池，连续工作时间≥240 分钟。 8.显示器能上下、转动，便于观察。 |
| G919-10 | 医用升温仪 | 5 | 诊疗项目：术中保温 适用范围：麻醉手术中术中保温、麻醉恢复室患者保温 基本功能：1.升温仪温度设定应不少于四档：室温、32°C、38°C、42度，工作方式：连续工作。 2.能够超温报警：高于设定温度3°C时报警并停止工作。 3.升温仪工作噪音：正常工作的整机噪音≤48db 4. 配属的耗材应对人体无毒，无害，不导电，可阻燃， 防刺破，不透水。 5.从开机到达到设定温度应不大于 10分钟。 6.有针对不同术式和体位的工作模式及配属耗材的选择。 7.配置可移动平台支架和床旁固定设备。 |
| G919-11 | 共用小型仪器智能管理柜 | 1 | 诊疗项目：公用设备存储 适用范围：贵重、流动小型设备存储 基本功能：1.设备库维护功能 2.取设备身份验证，并记录借用信息功能 3.设备归还功能 4.设备未按时归还提醒功能 5.空柜补充设备功能 6.红外测物功能 （监测设备归还、借用是否成功） 7.设备借用状态监测功能 8.设备清点功能 9.设备使用记录追踪功能 10.人员身份特征维护（指纹录入) |
| G919-12 | 多导睡眠监测仪 | 1 | 诊疗项目：多导睡眠呼吸监测 适用范围：用于记录成人或儿童患者的各种睡眠或其他生理障碍（包括失眠、睡眠呼吸暂停、嗜睡、睡眠节律、异态睡眠、睡眠运动障碍等） 基本功能：1.支持视频音频采集，支持脑电、心电、肌电、眼电、口鼻气流、血氧饱和度、呼吸运动、鼾声、体位、压力滴定等功能的监测。 2.接线盒可防水，并提供锁孔式单键插孔，防止工作人员误操作。 3.符合AASM睡眠中心及家庭睡眠监测标准，全面满足甚至超越AASM标准 |
| G919-13 | 脑功能分析SET | 1 | 诊疗项目：检测脑内神经递质(r-氨基丁酸，谷氨酸，乙酰胆碱，5-羟色胺，强兴奋介质-去甲肾上腺素，深抑制介质-多巴胺) 适用范围：帕金森病、失眠症、高 血压病、短暂性脑缺血发作、老年痴呆、脑萎缩、神经衰弱、癫痫、头昏、头痛、偏头痛、眩晕、精神分裂症、躁狂症、抑郁症等 基本功能：1.行全脑导联、连续脑电记录，检测脑内神经细胞活动的具体情况。 2.检测脑内6个神经化学递质(Y-氨基丁酸、谷氨酸、5-羟色胺、乙酰胆碱、多巴胺、去甲肾上腺素)。 3.检测与神经递质相关的23种脑部疾病。 4.性能指标： 4.1 P300波 4.2 N400波 4.3 alpha节律 4.4 beta节律 4.5 delta节律 4.6 theta节律 |

附件二：《市场调研表》及《设备资料》（此表为PDF版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）

市场调研表

| 设备名称 |  |  | 设备型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册证号 |  |  | 交货周期 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |
| 市场报价 （万元/x台） |  |  | 优惠价 （万元/x台） |  |
| 质保期 |  |  | 使用年限 |  |
| 收费情况 |  | 物价名称 | 物价编码 | 收费标准 |
| 配置清单 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
| 同型号设备 采购情况 |  | 医院名称 |  | 成交价（万元） |
|  |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
| 专属耗材 | 耗材名称 | 常用型号 | 价格 | 注册证号 |

设 备 资 料

项目编号:             项目名称:

设备名称(注册证名称)：                    型号：

生产厂家：

| 序号 | 资料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 市场调研表 |  |
| 2 | - 医疗器械注册证（设备及该设备所需耗材均需提供）/非医疗器械提供相关说明 |  |
| 3 | # 生产厂家营业执照、生产许可证（未显示生产范围的需提供“医疗器械生产产品登记表”） |  |
| 4 | - 使用年限证明文件（设备铭牌照片或说明书等官方文件，需用红线标示使用年限） |  |
| 5 | # 报名设备价格证明3份（销售发票或合同） |  |
| 6 | # 技术参数 |  |
| 7 | # 配置清单 |  |
| 8 | # 报名设备型号的产品彩页 |  |
| 9 | # 其他补充资料 |  |

附件三：《设备信息表》（此表不列入附件二，为Excel版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）

| 项目编号 | 项目名称 | 品牌 | 注册证号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 联系人 | 联系电话 | 设备价格 | 使用年限 | 配套耗材 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耗材名称 | 注册证号 | 型号 | 生产厂家 | 耗材价格 |
| 参照 附件一 | 参照 附件一 |  |  | 以注册证产品名称为准 | 与注册证批准型号一致 |  |  |  |  |  | 以注册证产品名称为准 |  | 与注册证批准型号一致 |  |  |